上海长春自控工程有限公司

GYB-99I氧化锆氧量分析仪

使用、校正、参数设定使用说明

1．1 氧化锆氧量仪的操作

经过检查后确认检测器和变送器安装接线准确可靠，且无遗漏的情况下，可将二次表的电源接通。通过“”键将测量显示切换至温度显示值。此时，温度随着加热的进行将上升，上升至700℃（本机恒温点设定值），整个时间约需要15—20 分钟之间，此时间是指探头处在室温状况下（无基础温度）加至700℃约所需时间。如探头安装在运行中的锅炉上，此时间将视烟道内的温度不同而不定。在探头尚未加热至700℃时，此时，查看氧量测量值是无意义的。待温度显示至700℃时，稳定一段时间后，可通过“ ”键切换至氧量显示值，并可查看锆池在700℃时输出的氧电势值，仪器投入正常运行。如热偶故障或热偶接线不可靠，温度显示停格在1372℃上，此时即处于断偶保护，加热停止。如热电偶极性接错，仪表开启后即蜂鸣器鸣响报警，仪器处于报警状态，需断电检查、更正接线后，再送电重新启动。

1.2 仪器在出厂时，校正参数“”（本底电势补偿值）、“ ”（斜率修正值）均设置在理想状况（E0=0，O2-K 为1.000）。本仪表可以在实验室校正，也可现场在线校正，二者校正步骤基本相同。

1.3 为使校正正常进行，重复强调如下参数的定义：

“ ”：本底电势（或零位电势），在空气或高氧值气氛下测量氧量时氧化锆输出电势的误差值，理论上在测定空气时，氧化锆输出电势为零值（700℃条件下），校正时一般以空气作为检验标准。

“”：在低氧气氛中测量氧浓度时，氧化锆电池输出的氧电势偏离理论上的氧电势值，我们将改变输出曲线的斜率来修正至理论值。氧电势值与氧浓度呈非线性的反比关系，氧浓度越低，氧电势越高。修正低氧浓度氧电势的斜率时，我们必须选用一瓶标值范围在1%--5%的标准气体作为检验标准，从探头的标气孔抽样气进行比对检测、校正，因标准气体属高压容器危险品，运输、托运存在诸多麻烦。

1.4 校正方法

开放给用户调节用的参数有4 个，分别为（本底电势）、

（斜率）、“”（4mA 输出对应氧量%）、“ ”（20mA输出对应氧量%）。前两个参数为校正氧量用，后两个参数为输出模拟量电流对应氧量的量程设置。具体方法如下：

（1）置探头在空气中，如安装在现场且锅炉在运行中，打开标气孔螺丝，按“ ”键，交替显示“”“”，输入密码“110”，按“”键确认，显示“ ”及目前值（出厂时为0.000），可通过“”键调节，并可通过“ ”键查看具体的氧值变化，使氧值调整显示为“20.60%”上，按“ ”键确认，显示下一调节值“”及目前值（出厂时为1.000）。

（2）把标准气体（假如选2%标准气体），通过减压阀流量计把气体流量控制在200ml--300ml/min，用硅胶管把标准气连接至探头“标气入口”处，具体结构示意见图1，调节“”键且按“”键查看具体的氧值变化，使氧量显示为标准气的值，按“”键确认，显示下一调节参数“ ”及出厂值0.000%。至此，氧量的校正结束。

（3）模拟量输出电流对应氧量值的调整可根据现场实际要求来调整。一般４mA 输出时对应的氧量均为零值，可直接按“”键跳过此设置，进入“ ”（出厂时设置在20.6%）调整，通过“ ”键调整至所需值，一般电厂此参数的设置有25%、20.6%、20%、10%等，按“ ”键确认，系统返回测量状态，设置、校正完毕。如要再次调整，请重复上述过程。

图1